MOBI-TELEKOM

Obsługa Inwestycji Telekomunikacyjnych

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodległości 799A, 81-810 Sopot

Tel. +48 58 765 13 13, e-mail: biuro@mobi-telekom.plAB 1198

# SPRAWOZDANIE

Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY LUDNOŚCI I ŚRODOWISKA

| OBIEKT | Instalacja radiokomunikacyjna |  |
| --- | --- | --- |
| NR 1 NAZWA STACJI | BT42216 WICKO |  |
| ADRES STACJI | dz. nr 604/3, Wicko |  |
| GMINA | Wicko |  |
| POWIAT | lęborski |  |
| WOJEWÓDZTWO | pomorskie |  |
| Sporządzający sprawozdanie | mgr inż. Kinga Kowalska | Łdaa4Zc |
| Autoryzacja | inż. Michał Moliński |  |

Data pomiarów:	15-12-2021Signed by /

Podpisano przez:

Michał Maciej Moliński

Date / Data: 202112-17 10:31

Formularz: Sprawozdanie z pomiarów OS, data wydania: 25-08-2021

Rys. 1 Lokalizacja pionőw pomiarowych

## SPIS TREŚCI

- Informacje ogólne

- Parametry źródeł PEM

  - Parametry anten sektorowych

  - Parametry anten radioliniowych

- Opis zestawu pomiarowego

  - . Miernik natężenia pola elektromagnetycznego

  - Miernik temperatury i wilgotności względnej powietrza

  - Dalmierz laserowy

  - Wyznaczanie współrzędnych geograficznych

- Podstawa prawna

- Metodyka wykonywania pomiarów

- Wyniki pomiarów

- Stwierdzenie zgodności z wymaganiami

## 1. INFORMACJE OGÓLNE

| Prowadzący Instalację | Towerlink Poland Sp. z o.o., 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 4 |
| --- | --- |
| Zleceniodawca | Herkules S.A., ul. Annopol 5, 03-236 Warszawa |
| Przedstawiciel zleceniodawcy | Jarosław Łaskiewicz |
| Miejsce instalacji anten | Wieża kratowa |
| Miejsce instalacji urządzeń | Urządzenia typu outdoor u podstawy wieży |
| Nazwiska osób wykonujących pomiary | Piotr Butkiewicz, pracownik techniczny |
| Poinformowanie o pomiarach z min. 3-dniowym wyprzedzeniem | Nie dotyczy (w związku z art. 31 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 695)) |
| pata i godzina wykonania pomiarów | 15-12-2021 |
| emperatura otoczenia [oc] | 6,6 - |
| Wilgotność wzlędna [%] | 73,7 - 71,5 |
| pady atmosferyczne | Brak opadów |
| Parametry badanego obiektu | Identyfikacja źródeł i parametrów technicznych na podstawie dokumentacji technicznej oraz na podstawie obserwacji i informacji udzielonych przez Zleceniodawcę |
|  | Stwierdzono występowanie źródeł pól elektromagnetycznych, pochodzących od operatorów T-Mobile, Orange, które w zakresie badanych częstotliwości mogą bezpośrednio wpływać na wynik wartości mierzonej |
| Data opracowania | 16-12-2021 |

### 2. PARAMETRY ŹRÓDEŁ PEM

Konfiguracja anten sektorowych oraz radioliniowych została przekazana przez zleceniodawcę.

#### 2.1. Parametry anten sektorowych

| arakterystyka promieniowania |  |  |  |  |  | kierunkowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zegzywisty czas pracy [h/dobę] |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| aronki pracy |  |  |  |  |  | znamionowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Typ/producent Typ/producent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 900 |  | A794517ROV06/ Huawei |  |  | 1 |  | 60 |  | 5 |  | 0-10 |  | 47,0 |  | 6859 |
| 2 | 900 |  | A794517ROV06/ Huawei |  |  | 1 |  | 180 |  | 5 |  | 0-10 |  | 43,5 |  | 6859 |
| 3 | 900 |  | A794517ROV06/ Huawei |  |  | 1 |  | 295 |  | 5 |  | 0-10 |  | 47,0 |  | 6859 |
| 4 | 1800 |  | A264521RIV06/ Huawei |  |  | 1 |  | 60 |  | 5 |  | 0-6 |  | 47,2 |  | 5666 |
| 5 | 1800 |  | A264521RIV06/ Huawei |  |  | 1 |  | 180 |  | 5 |  |  |  | 43,7 |  | 5666 |
| 6 | 1800 |  | A264521RIV06/ Huawei |  |  | 1 |  | 295 |  | 5 |  | 0-6 |  | 47,2 |  | 5666 |
| 2.2. Paramet anten linii radiowych |  |  |  |  | radiolinii) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Charakterystyka promieniowania |  |  |  | kierunkowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rzeczywisty czas pracy [h/dobę] |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Warunki pracy |  |  |  | znamionowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wysokość środka elektr. anteny |  |  |  | Częstotliwość pracy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [m net. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ANT3 C 1.2 23 HPX/ Ericsson | 47,7 |  | 155 |  | 23 | 15 |  | 46,7 |  | 1,2 |  | 1479,11 |  |

## 3. OPIS ZESTAWU POMIAROWEGO

### 3.1. Miernik natężenia pola elektromagnetycznego

Uniwersalny szerokopasmowy miernik natężenia pola elektromagnetycznego produkcji Narda Safety Test Solution typu NBM-520, nr seryjny D-2351 z sondą pomiarową pola elektrycznego typu EF9091 nr seryjny A-0149 pracującą w paśmie 80MHz — 90GHz. Dolna granica akredytowanego zakresu pomiarowego wynosi 0,8 V/m. Świadectwo wzorcowania nr LWiMP/W/343/21 z dnia 15 listopada 2021 r. wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Politechnika Wrodawska.

### 3.2. Miernik temperatury i wilgotności względnej powietrza

Termohigrometr firmy AZ Instrument Corp. typu AZ 8703 0 numerze seryjnym 10276736. Świadectwo wzorcowania nr 1510/AH/18 wydane dnia 31 lipca 2018 r. przez Laboratorium Pomiarowe 'MUTECH' (AP 1 06), Łowicz.

### 3.3. Dalmierz laserowy

Dalmierz laserowy produkcji firmy Hilti, typ PD-32 0 numerze seryjnym 16507370. Nr Świadectwa wzorcowania L4-L41.4180.120.2018.2699.1. Data wzorcowania 10.08.2018 r.

### 3.4. Wyznaczanie współrzędnych geograficznych

Współrzędne geograficzne pionów pomiarowych wyznaczane są za pomocą aplikacji GPS Coordintaes oraz za pomocą własnego oprogramowania do obliczania współrzędnych geograficznych.

## 4. PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020 poz. 258).

Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1973).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 695).

Dokument DAB-18 "Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku. Wydanie 2 z dnia 25.06.2021 r.

## 5. METODYKA WYKONYWANIA POMIARÓW

Pkt. 25 ppkt. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020 poz. 258).

LBMT/112/12/21/PEMłos

## 6. WYNIKI POMIARÓW

Niepewność rozszerzona pomiaru składowej elektrycznej wynosi: 50,2% przy poziomie ufnośći 95% i współczynniku rozszerzenia k=2.

Zastosowano poprawki pomiarowe udostępnione przez Zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji.

W przypadku gdy wynik pomiaru uzyskany jako wartość wskazana przez miernik pola elektromagnetycznego jest wartością poniżej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego, stosowane jest oznaczenie „pdg*". W takim przypadku do obliczenia wyników WME i WMH przyjmuje się wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru jako dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego.

Tabela nr 1. Zestawienie wyników pomiarów

|  |  | Wartość zona | Wysokość pom rowa | art"" | Poprawka pomiarowa | wart kÔńv |  | wa wskaz ko w | skaźniowa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [m |  |  |  | m] |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GKP—az 60 | 0,8 | 2 | 0,002 | 1,70 | 2,0 | 0,005 | 0,07 | 0,07 |  |
|  | GKP—az 60 | pdg* | 0,3-2 |  | 1,70 |  |  | , 07 |  | 54 040 1 33, 1 "N |
|  | GKP— az 60 | pdg* | 0,3-2 |  | 1,70 |  |  | , 07 |  |  |
|  | GKP—az 60 | pdg* | 0,3-2 |  | 1,70 |  |  |  |  |  |
|  | GKP—az 60 | pdg* | 0,3-2 |  | 1,70 |  |  |  |  |  |
|  | - az. 1800 |  | 2 | 0,002 | 1,70 | 2,0 | 0,005 | 0,07 | 0,07 | 17037'23, 17037'23, |
|  | GKP - az. 1800 | pdg* | 0,3-2 |  | 1,70 |  |  |  |  |  |
|  | GKP - az. 1800 | pdg* | 0,3-2 |  | 1,70 |  |  |  |  |  |
|  | GKP - az. 1800 | pdg* | 0,3-2 |  | 1,70 |  |  |  |  |  |
| 10 | GKP - az. 2950 | 0,8 | 2 | 0,002 | 1,70 | 2,0 | 0,005 | 0,07 | 0,07 | 54 040 1 32,1 "N |
| 11 | - az. 295 | pdg* | 0,3-2 |  | 1,70 |  |  |  |  |  |
| 12 | GKP- az. 2950 | pdg* | 0,3-2 |  | 1,70 |  |  |  |  | 54 040'34, 1 "N |
| 13 | GKP - az. 2950 | pdg* | 0,3-2 |  | 1,70 |  |  |  |  | 54040 136, 1 "N |
| 14 | GKP- az. 2950 | pdg* | 0,3-2 |  | 1,70 |  |  |  |  |  |
| 15 | PKP — w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej | pdg* | 0,3-2 |  | 1,70 |  |  |  |  |  |
| 16 | PKP — w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej | pdg* | 0,3-2 |  | 1,70 |  |  |  |  |  |

### LBMT/112/12/21/PEM/OS

|  |  | artość nzmierzon E2 |  | Wartość bliczona |  |  |  |  | wa wa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | PKP — w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej | pdg* | 0,3-2 |  | 1,70 |  |  |  |  |  |
| 18 | PKP — w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej | pdg* | 0,3-2 |  | 1,70 | <2,o |  |  |  | 1703724, 1703724, |
| 19 | PKP — w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej | pdg* | 0,3-2 |  | 1,70 |  |  |  |  | 54040'41 1703734 |
| 20 | PKP — w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej | pdg* | 0,3-2 |  | 1,70 |  |  |  |  |  |
| 21 | PKP — w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej | pdg* | 0,3-2 |  | 1,70 |  |  | , 07 |  |  |
| 22 | PKP — w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej | pdg* | 0,3-2 |  | 1,70 | <2,o |  |  |  |  |
| 23 | PKP — w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej | pdg* | 0,3-2 |  | 1,70 |  |  |  |  |  |
| 24 | GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudow | pdg* | 0,3-2 |  | 1,70 |  |  |  |  | 54040'18,2'N |
| 25 | GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudow | pdg* | 0,3-2 |  | 1,70 |  |  |  |  | 54 0 40'21 , 1703711 |
| 26 | GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudow | pdg* | 0,3-2 |  | 1,70 |  |  |  |  |  |
| 27 | GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudow | pdg* | 0,3-2 |  | 1,70 |  |  |  |  |  |
| 28 | GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudow | pdg* | 0,3-2 |  | 1,70 |  |  |  |  |  |
| 29 | PKP — w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej | pdg* | 0,3-2 |  | 1,70 |  |  |  |  | 17 0 3703, 1 "E |
| 30 | GKP - az. 155 0 | 0,8 | 2 | 0,002 | 1,70 | 2,0 | 0,005 | 0,07 | 0,07 |  |
| 31 | 0 GKP - az. 155 | pdg* | 0,3-2 |  | 1,70 |  |  |  |  |  |
| 32 | GKP - az. 1800 | pdg* | 0,3-2 |  | 1,70 |  |  |  |  | 54 0401 13,1 "N |

pdg* - poniżej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego wynoszącej 0,8 V/rn 	V/m)

- oznaczenia: GKP - główny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy

- maksymalna wartość chwilowa

- wartość natężenia pola elektrycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych i powiększona o niepewność pomiaru

- wartość natężenia pola magnetycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych i powiększona o niepewność pomiaru

- dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego

- na podstawie rozpoznania źródeł oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WME i WMH przyjęto wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego wynoszące odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m

LBMT/112/12/211PEM/OS

## 7. STWIERDZENIE ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2448) określa zróżnicowane dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, na podstawie rozpoznania źródeł pól e-m oraz w oparciu o wytyczne zleceniodawcy, dla rozpatrywanej instalacji przyjęto wartości dopuszczalne składowej elektrycznej i magnetycznej wynoszące odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 Alm. Za wynik pomiaru przyjęto przyjęto maksymalną wartość chwilową zgodnie z pkt 1 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 258).

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów w dniu 15-12-2021 r. stwierdzono, że w obszarze pomiarowym nie występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych określonych w ww. przepisach. Zgodnie z pkt 25 ppkt 1 oraz pkt 26 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 258) żadna z wartości wskaźnikowych WME i WMH nie przekracza wartości 1.

Załączniki:

- Lokalizacja obiektu.

- Dokumentacja fotograficzna.

- Rys. 1

### KONIEC SPRAWOZDANIA

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

W ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane są uwagi i zastrzeżenia w formie pisemnej na adres Laboratorium Badawczego.

LBMT/112/12/21 IPEM/OS

### ZAŁĄCZNIK 1 : LOKALIZACJA OBIEKTU

| Współrzędne geograficzne obiektu |  |
| --- | --- |
| długość : |  |
| szerokość : | 54040'31 , 71 "N |

MOBI-TELEKOMA am 	BADAWCZE

Al. Niepodległości 799A,

Przedstawione wyniki 	w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie 	powielane inaczej, jak w całości.

#### LBMT/112/12/21 /PEM/OS ZAŁĄCZNIK 2: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

4.

MOBI-TELEKOM Adam Macioc LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodległości 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotyczą wyłącznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie stanowi integralną całość, nie może być powielane inaczej, jak w całości.